国药（重庆）健康医疗管理有限公司

医用设备一批集采商谈文件

采购项目名称：  医用设备一批

国药（重庆）健康医疗管理有限公司制

第一章 集采商谈文件

根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司业务需要，我公司将对以下设备进行集采商谈，欢迎有资格的供应商参加集采商谈。

一、集采商谈单位名称和地址

集采商谈单位名称：国药（重庆）健康医疗管理有限公司；

集采商谈单位地址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

二、集采商谈项目的性质、商品型号及数量

1. 集采商谈项目的性质：集采商谈。

2. 集采商谈项目的商品单位及数量

| 序号 | 招标项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断仪阴超探头 | 支 | 1 | 进口 |
| 2 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 台 | 2 | 国产 |
| 3 | 全数字超声显像诊断仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | FEON | 台 | 1 | 国产 |
| 5 | 红外光灸疗机 | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 空气压力波治疗仪 | 台 | 4 | 国产 |
| 7 | 电脑中频电治疗仪 | 台 | 3 | 国产 |
| 8 | 脑电仿生电刺激仪 | 台 | 2 | 国产 |
| 9 | 胪脑定位仪 | 台 | 1 | 国产 |

三、获取集采商谈文件的办法、时间、地点

1. 获取集采商谈文件的办法

联系国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部获取。

2. 获取集采商谈文件的时间

2022年10月9日至2022年10月14日下午18时止。

3. 获取集采商谈文件的地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部

四、集采商谈地点和时间要求

1. 集采商谈地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司会议室

2. 集采商谈时间要求

由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

第二章  集采商谈文件

一、集采商谈人须知

1. 集采商谈人资质

（1）、参加集采商谈人必须具有独立承担民事责任的能力，良好的信誉及健全的财务会计制度，有设备经营权的制造厂或专业公司。

（2）、无论集采商谈结果如何，参加集采商谈方自行承担所有参加集采商谈的有关费用。

（3）、医疗设备集采商谈人必须要有国家药品监督管理局颁发的有效的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械产品注册证》、《产品合格证》、《营业执照》、有效的《企业法人营业执照》副本复印件，集采商谈人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖投标单位鲜章 。普通设备集采商谈人必须有效的《企业法人营业执照》副本复印件，集采商谈人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖集采商谈单位鲜章 。

（4）、委托代理人参加投标应提交法人代表授权委托书原件、（并有法人代表的签字或印章，且应明确授权范围）销售人员的身份证复印件。

（5）、法定代表人为两个及两个以上公司的法人代表时，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目集采商谈同时投标。

（6）、一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该设备的集采商谈，否则集采商谈无效。

（7）、制造商参与集采商谈的，不得再委托代理商参与集采商谈。

（8）、集采商谈人自行勘查现场以及设备安装情况，费用自理。

2、提供集采商谈文件的方式、地点和截止日期

（1）、提供集采商谈文件的方式：提供书面纸质密封集采商谈文件。

（2）、提供集采商谈文件的地点：国药（重庆）健康医疗管理有限公司设备科（九龙坡区西彭镇西华路15号）

（3）、提供集采商谈文件截止时间：  2022年  10月 18日，下午18时止。

二、集采商谈项目的性质、商品型号、数量和技术规格、质量标准及要求。

1.招标项目的性质：公开招标。

2. 招标项目的商品单位及数量

| 序号 | 招标项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断仪阴超探头 | 支 | 1 | 进口 |
| 2 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 台 | 2 | 国产 |
| 3 | 全数字超声显像诊断仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 4 | FENO | 台 | 1 | 国产 |
| 5 | 红外光灸疗机 | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 空气压力波治疗仪 | 台 | 4 | 国产 |
| 7 | 电脑中频电治疗仪 | 台 | 3 | 国产 |
| 8 | 脑电仿生电刺激仪 | 台 | 2 | 国产 |
| 9 | 胪脑定位仪 | 台 | 1 | 国产 |

三、技术参数

（一）、彩色超声诊断仪阴超探头技术参数

| Applications | Description | Footprint | Biopsy Guide | Bandwidth | Field of View | Depth of Field |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OB/GYN, Urology, Fetal Heart 妇产科， 泌尿科，胎心 | Tightly Curved Array Transducer | 17＋21mm | Single-angle disposable bracket | 3.3-8.6 MHz | 128° | 30cm |

（二）、高流量呼吸湿化治疗仪技术参数

1.全中文液晶屏，同屏显示设置和治疗参数；

2.通气模式：HFLOW、ST、CPAP；

3.ST、CPAP模式下30-34℃逐度可调，HFLOW 模式下30-37℃逐度可调；

4.流量调节范围：2-80L/min；

5.具有压力上升时间、呼吸频率、吸气时间等调节功能；

6.所有模式下氧浓度设置和监测范围21%-100%；

7.HFLOW模式下输出湿度设置参数7档调节；

8、吸气正压（IPAP) 4-20cmH2O，持续正压（CPAP）4-20cmH2O；

9、设备进气口空气过滤片细菌过滤效率≥99%；

10、同品牌螺纹内嵌加热丝加热呼吸管路，有效阻止冷凝水；

11、具有内部故障、呼吸管路故障、漏气报警、阻塞报警、氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、无法达到目标流量报警、检查水量报警等；

12、同品牌大中小号各种成人和儿童鼻塞导管、口鼻罩等不同病人连接界面；

13、设备具有干燥管路功能，避免管路积水；

14、消毒方式：具有臭氧消毒功能；

15、湿化罐容积：容量90ml和500ml可选。

（三）、FEON技术参数

1. 测定参数：

1.1 测量方式组成：在线呼气、离线、潮气

1.2 在线一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO

2. 检测原理：电化学检测原理

3.传感器类型：电化学传感器

4.传感器原理：电解质电池原理

5．测定范围：1-3500ppb

6.示值误差：当测量值<100ppb 时，示值误差≤±5ppb；当测量值≥100ppb 时，示值误差≤±5%。

7.测量结果重复性：测量结果重复性≤5%。

8.呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%

9. 检测时间：≤60 秒

10. NO 过滤功能：系统具备过滤外源性一氧化氮装置，在环境 NO 浓度不高于 2000ppb 时均能实现有效过滤，保证测量结果准确性。

11.质量控制功能：当测定过程中呼吸过弱或过强(流速控制)、吸气超时、呼气超时等错操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息。

12. 飞梭旋钮：一键操作，方便快捷，旋转选择 FeNO/CaNO 测量模式即可开始测量。

13. 训练模式：患者可通过训练模式进行吹气训练，有效保证患者正式测量时的成功率。

14. 智能温湿度控制：设备内部具有自动温湿度调节机制，可保证在 5-40oC，20-80%RH 环境下，设备测量结果的准确及稳定性。

15. 物理按键：具有电源、训练、主页及设置按键，操作便捷，一键操作即可实现熄/亮屏、进入训练模式、返回主页及进入设置界面的功能。

16. 内置操作系统支持创建、录入并编辑患者姓名、性别、年龄，基本情况及检查报告所需信息。

17. 内置操作系统提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊。

18. 4G/WIFI 网络连接：内置 4G/WIFI 网络模块，随时随地通过网络连接自动同步设备数据，配备云端系统，并可从年龄、性别、症状、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展。

18. 内置热敏打印机：满足户外筛查，社区义诊及院内病房床边检查等复杂使用场景。

（四）、全数字超声显像诊断仪技术参数

1.1、全触摸控制操作机器

1.2、全域合成孔径波束形成器

1.3、实时逐点动态接收聚焦技术

1.4、实时动态变迹技术

1.5、THI正反脉冲谐波成像技术

1.6、自适应斑点抑制成像

1.7、探头重量<150g

1.8、支持横屏和竖屏显示模式

1.9、探头内不含电池

2.1、图像灰阶：≥256级

2.2、增益调节：0~100，可视可调

2.3、TGC调节：≥6段可调

2.4、可视可调动态范围：45~80dB

2.5、最大显示深度：≥60mm

2.6、电影回放：≥200帧，可自动和手动回放

2.7、体位标志：≥100种

2.8、显示模式：B、PW、双B

2.9、图像增强：≥4档可调

2.10、灰阶曲线：≥8级可调

2.11、穿刺引导功能：具有穿刺引导线

2.12、伪彩种类：≥6档可调

2.13、帧相关：≥6级可调

2.14、最大显示帧率：≥15帧/s

3.1、增益调节：0~100，可视可调

3.2、壁滤波档位：≥4档可调

3.3、彩色优先度：≥4档可调

3.4、帧相关：≥5档可调

3.5、彩色图谱种类：≥10档可调

3.6、流速档位：≥8档可调

3.7、取样框偏转：最大偏转范围+/-20度

3.8、支持B/C双幅实时模式

4.1、速度档位：≥6档可调

4.2、PW角度校正范围：-80~80

4.3、基线调整档位：≥4档可调

4.4、壁滤波档位：≥3档可调

4.5、最大偏转角度：20度

5.1、扫描方式：电子线阵

5.2、频带宽为：5.0-12.0MHz

5.3、探头宽度：25mm

5.4、探头接口：通用Type-C USB接口

6.1、常规测量：距离、周长、面积、体积、自动管径和距皮深度

6.2、PW测量：自动血流量计算、速度、心率、S/D、RI、PI

7.1、静态图片格式：JPG；动态存储格式：mp4

7.2、支持DICOM3.0

（五）、红外光灸疗机技术参数

1.安全类型：I类，B型

2.电源：AC220V  频率：50Hz。

3.红外光波长范围580nm～1050nm；

4.红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W;

5.红外光输出频率三挡调节，频率5—60HZ；

6.艾灸加热温度100—160度；

7.红光与艾灸可同时输出；

8.工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±10s；

9.支臂调节方便，艾灸治疗头三维方向可调；

10.具有艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私；

（六）、空气压力波治疗仪技术参数

1、压力模式：1 种压力模式

2、体积：270mm×200mm×180mm，允差±20mm

3、额定电压：a.c.220V  额定频率：50Hz

4、输入功率：70VA

5、定时：1min～99min，定时误差为±2％，最大误差不超过±1min。

6、压力范围：5kPa～27kPa（38mmHg～203mmHg）可调

7、气囊腔数：4 腔，具有单腔关闭功能

8、小巧美观、操作简单、便于携带，即可医用也可家用

9、可同时治疗两个肢体

10、充气压力、时间可调

11、电机特殊减震处理，噪音低

12、超强抗压气囊，不易破损

13、防电磁波干扰

14、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命

（七）、电脑中频电治疗仪技术参数

1.额定输入功率：130VA。

2.使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3.尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。 毛重：15kg±3kg 净重：12.7kg±3kg。

4.显示方式：数码显示。

5.输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。

6.中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。

7.低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

8.中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

9.调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

间歇调制：低频调制方波（载波）占空比为50％，允差±20％。

连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波，中频调幅度：0%、25%、50%、      75%、100%，允差±5％。

10.中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

11.干扰电性能：

工作频率：4kHz，允差±10％。

调制频率：0.125Hz，允差±10％。

差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

（八）、脑电仿生电刺激仪技术参数

1.治疗帽尺寸

2.治疗帽是由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm，厚25mm；小号外径52mm，厚20mm，允差±3mm。

3.治疗帽连线：长1800mm，允差±100mm。

4.变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±10%。

5.定频模式：设有定频模式，可任意选择其中一种频率输出。

6.变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。

7.磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT；

8.治疗时间分20min和30min两档，允差±1min。

（九）、胪脑定位仪技术参数

1. 铝合金型材纯机械加工生产，无铸造材料。轴长500±5mm

2. 头钉间距离: 最小距离40mm±5mm

3. 单钉显示压力: 90N、180N、270N、360N

4. 双钉部分放松与锁紧有文字显示，放松时可调节双钉的方向，确定方向锁紧后无松动现象。

5. 颅骨固定架部分可作360°旋转。（纵向折叠≧90°，可再360°旋转）

6. 调节臂: 锁紧与放松一步完成

7. 两插杆宽度调节距离165mm~550mm

8. 头架部分最大的伸展幅度700mm~850mm

9. 手术结束后拉动颅骨固定架下部拉手单钉可立即自动脱开

10. 硅凝胶头托，宽窄可以根据患者的脸（头）部大小调节

11. 在手术床漏电的情况下，不会由手术床通过头架传电给正在手术中的患者

12. 头架整体1套，成人、儿童头钉各1套，活动式硅凝胶可调节头托1个

四、集采商谈价格的要求及计算依据

集采商谈价格不高于市场价格。

五、评标的标准、方法。

标准：以国家相关法律法规为准，结合本集采商谈文件规定的评标标准。

方法：综合评分法。

六、交货或项目实施时间、地点。

1.交货时间：合同签定 20个 工作日以内交货。

2. 交货地点

重庆西南铝医院

七、集采商谈的日程安排

1. 集采商谈时间：由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

2. 集采商谈结果确定时间：根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司流程和工作安排决定。

八、集采商谈人必须具备的条件

1.与集采商谈文件要求相适应的人力、物力和财力。

2. 集采商谈文件要求的资质证明和相应的证明。

3.法律、法规规定的其他条件。

九、资格审查

集采商谈人根据报名参加集采商谈的单位提供的各种资料进行资格审查，其审查内容主要包括：

1.有无独立订立合同的权利能力。

2.有无完全履行合同的能力，包括专业和技术资格的能力。

3.资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的工作人员的素质情况等。

十、集采商谈文件

集采商谈人应向集采商谈发起人提供集采商谈文件并承诺履行集采商谈文件中的各项规定和要求。集采商谈文件主要包括下列内容：

1. 集采商谈函。

2. 集采商谈人资格、资信证明文件。

3. 集采商谈项目方案及说明。

4.商品（集采商谈项目）报价表。

5. 集采商谈文件要求具备的其他内容。

6. 集采商谈文件应在规定的截止日期前密封送达指定地点，逾期送达的集采商谈文件将不予开启。

十一、集采商谈确认

集采商谈确认应按照国药（重庆）健康医疗管理有限公司

医用设备集采经营管理文件规定的方式进行

十二、评审原则

1.公平的对待所有集采商谈人。

2. 集采商谈文件及其补充资料为依据。

3.按照“公正、科学、严谨”的原则，从性能、质量、价格、服务、资信、生产能力、供货能力、售后服务等方面，综合评价出集采商谈优选方案。

4. 集采商谈内容应严格保密。

十三、采购条件

1. 集采商谈文件必须对集采商谈文件的实质要求完全响应。

2. 集采商谈人具有良好的执行合同的能力。

3.该集采商谈人的报价对集采商谈招集人最有利。

4.能够提供最佳服务。

十四、无效集采商谈

属于下列情况之一者，视为无效集采商谈：

1. 集采商谈人资格不符合要求的投标。

2.未按相应文件规定提供相关资料的集采商谈。

3. 集采商谈文件不符合集采商谈标文件规定的集采商谈。

4.借用或冒用他人名义的集采商谈。

5.伪造集采商谈文件的集采商谈。

6.有足以影响集采小组工作及采购行为公正性的集采商谈。

7.其他不符合集采商谈要求的集采商谈。

十五、其他要求

1.集采小组和有关工作人员不得透露对集采商谈文件的评审及与其有关的其他情况。

2. 集采商谈费用

集采商谈人无论是否中标，需明确其在集采商谈活动中发生的各种费用，一律自行负担。

十六、联系方式

采购单位：国药（重庆）健康医疗管理有限公司，联系人：雷先生、张女士，电 话：65808193

十七、监督电话

监督电话:65808299，钟先生。

地 址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

十八、其他

未尽之处，最终解释权归国药（重庆）健康医疗管理有限公司所有。