国药（重庆）健康医疗管理有限公司

医用设备一批集采商谈文件

采购项目名称：  医用设备一批

国药（重庆）健康医疗管理有限公司制

第一章 集采商谈文件

根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司业务需要，我公司将对以下设备进行集采商谈，欢迎有资格的供应商参加集采商谈。

一、集采商谈单位名称和地址

集采商谈单位名称：国药（重庆）健康医疗管理有限公司；

集采商谈单位地址：重庆市渝中区大坪正街162号

二、集采商谈项目的性质、商品型号及数量

1. 集采商谈项目的性质：集采商谈。

2. 集采商谈项目的商品单位及数量

| 序号 | 集采商谈项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 干式荧光免疫分析仪 | 台 | 1 | 国产 |

三、获取集采商谈文件的办法、时间、地点

1. 获取集采商谈文件的办法

联系国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部获取。

2. 获取集采商谈文件的时间

2024年9月13日至2024年9月18日下午18时止。

3. 获取集采商谈文件的地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部，重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号。

四、集采商谈地点和时间要求

1. 集采商谈地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司会议室 ，重庆市渝中区大坪正街162号。

2. 集采商谈时间要求

由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

第二章  集采商谈文件

一、集采商谈人须知

1. 集采商谈人资质

（1）、参加集采商谈人必须具有独立承担民事责任的能力，良好的信誉及健全的财务会计制度，有设备经营权的制造厂或专业公司。

（2）、无论集采商谈结果如何，参加集采商谈方自行承担所有参加集采商谈的有关费用。

（3）、医疗设备集采商谈人必须要有国家药品监督管理局颁发的有效的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械产品注册证》、《产品合格证》、《营业执照》、有效的《企业法人营业执照》副本复印件，集采商谈人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖投标单位鲜章 。普通设备集采商谈人必须有效的《企业法人营业执照》副本复印件，集采商谈人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖集采商谈单位鲜章 。

（4）、委托代理人参加投标应提交法人代表授权委托书原件、（并有法人代表的签字或印章，且应明确授权范围）销售人员的身份证复印件。

（5）、法定代表人为两个及两个以上公司的法人代表时，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目集采商谈同时投标。

（6）、一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该设备的集采商谈，否则集采商谈无效。

（7）、制造商参与集采商谈的，不得再委托代理商参与集采商谈。

（8）、集采商谈人自行勘查现场以及设备安装情况，费用自理。

2、提供集采商谈文件的方式、地点和截止日期

（1）、提供集采商谈文件的方式：提供书面纸质密封集采商谈文件。

（2）、提供集采商谈文件的地点：国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部（九龙坡区西彭镇西华路15号）

（3）、提供集采商谈文件截止时间：  2024年 9月 23日，下午18时止。

二、集采商谈项目的性质、商品型号、数量和技术规格、质量标准及要求。

1.集采商谈项目的性质：集采商谈。

2. 集采商谈项目的商品单位及数量

| 序号 | 集采商谈项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 干式荧光免疫分析仪 | 台 | 1 | 国产 |

三、技术参数

（一）、牙科综合治疗机技术参数

1. 牙科椅控制系统: 全电脑控制操作，具有自动复位、吐痰位，以及牙科椅升降、俯仰控制键, 牙科椅操作可采用手控或脚控，靠背及椅身处设有安全保护装置，头枕可任意调节及锁定，椅面PU皮垫，其特点柔软、平滑、耐磨，易于清洗、消毒。

2. 动力系统：直流静音电机，运行平稳，低噪音，免维护.最低椅位:420mm,最高椅位720mm，负载大于135Kg。

3. 治疗机控制系统：电脑控制操作系统，控制面板具有牙科椅各种椅位的控制键

4. 自动加热恒温给水装置：采用电磁阀控制冲盂、漱口水，可根据使用需要设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统

5. 转动痰盂：转动痰盂，易于清洁消毒；下水流畅，下水速度不少于4L/min

6. 强弱吸唾系统：强弱吸唾器：强、弱吸带有清洗过滤网装置，具有沉渣过滤功能。

7. LED口腔灯：口腔冷光灯,有强光、弱光选择，光强度8000-15000LUX

8. 观片灯：低压LED观片灯

9. 净化水系统：配置的手机净化水系统可灵活选择自来水或纯净水给手机供水，满足停水和管路消毒需要，也可延长手机的使用寿命

10. 脚开关：豪华多功能脚踏，可控制高速手机、低速手机工作，实现高速手机及低速手机的干、湿转及吹屑气，及椅位上下左右控制。

11. 器械臂：气压锁定器械臂，操作方便，安全可靠

12. 医生座椅：可自由升降,360度旋转

13. 气源：气压0.5-0.6MPA

14. 水源: 水压0.2-0.4MPA

（二）、干式荧光免疫分析仪技术参数

1.检测方法：干式荧光免疫分析法

2.检测项目：可定量检测全量程C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、降钙素原、D-二聚体等多个项目。

3.检测通道：检测通道≥6个。

4.体积：L≤390mm，W≤290mm，H≤205mm

5.重量：≤10kg

6.检测速度：卡条读取时间小于10s/个

7.样本类型：血清、血浆、全血、尿液

8.样本用量：5~100μL

9.重复性：分析仪检测结果的CV值应<3%

10.稳定性：分析仪的1小时内测量相同荧光素浓度试剂条电压变化应不超过±5%

11.显示屏：≤10.1英寸液晶屏

12.存储：≥10000个

13.设备扩展：可外接条码扫描模块，支持与检验科管理系统（LIS）和全院系统（HIS）系统无缝连接，数据实时共享。

14.打印功能：内置热敏打印机

15.正常工作条件：环境温度：+15~+35℃；环境湿度：20~70%，无冷凝

16.电源要求：AC100V~240V  50Hz/60Hz

四、集采商谈价格的要求及计算依据

集采商谈价格不高于市场价格。

五、评标的标准、方法。

标准：以国家相关法律法规为准，结合本集采商谈文件规定的评标标准。

方法：综合评分法。

六、交货或项目实施时间、地点。

1.交货时间：合同签定 15个工作日以内交货。

2. 交货地点

国药医疗重庆区域公司医院

七、集采商谈的日程安排

1. 集采商谈时间：由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

2. 集采商谈结果确定时间：根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司流程和工作安排决定。

八、集采商谈人必须具备的条件

1.与集采商谈文件要求相适应的人力、物力和财力。

2. 集采商谈文件要求的资质证明和相应的证明。

3.法律、法规规定的其他条件。

九、资格审查

集采商谈人根据报名参加集采商谈的单位提供的各种资料进行资格审查，其审查内容主要包括：

1.有无独立订立合同的权利能力。

2.有无完全履行合同的能力，包括专业和技术资格的能力。

3.资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的工作人员的素质情况等。

十、集采商谈文件

集采商谈人应向集采商谈发起人提供集采商谈文件并承诺履行集采商谈文件中的各项规定和要求。集采商谈文件主要包括下列内容：

1. 集采商谈函。

2. 集采商谈人资格、资信证明文件。

3. 集采商谈项目方案及说明。

4.商品（集采商谈项目）报价表。

5. 集采商谈文件要求具备的其他内容。

6. 集采商谈文件应在规定的截止日期前密封送达指定地点，逾期送达的集采商谈文件将不予开启。

十一、集采商谈确认

集采商谈确认应按照国药（重庆）健康医疗管理有限公司

医用设备集采经营管理文件规定的方式进行

十二、评审原则

1.公平的对待所有集采商谈人。

2. 集采商谈文件及其补充资料为依据。

3.按照“公正、科学、严谨”的原则，从性能、质量、价格、服务、资信、生产能力、供货能力、售后服务等方面，综合评价出集采商谈优选方案。

4. 集采商谈内容应严格保密。

十三、采购条件

1. 集采商谈文件必须对集采商谈文件的实质要求完全响应。

2. 集采商谈人具有良好的执行合同的能力。

3.该集采商谈人的报价对集采商谈招集人最有利。

4.能够提供最佳服务。

十四、无效集采商谈

属于下列情况之一者，视为无效集采商谈：

1. 集采商谈人资格不符合要求的投标。

2.未按相应文件规定提供相关资料的集采商谈。

3. 集采商谈文件不符合集采商谈标文件规定的集采商谈。

4.借用或冒用他人名义的集采商谈。

5.伪造集采商谈文件的集采商谈。

6.有足以影响集采小组工作及采购行为公正性的集采商谈。

7.其他不符合集采商谈要求的集采商谈。

十五、其他要求

1.集采小组和有关工作人员不得透露对集采商谈文件的评审及与其有关的其他情况。

2. 集采商谈费用

集采商谈人无论是否中标，需明确其在集采商谈活动中发生的各种费用，一律自行负担。

十六、联系方式

采购单位：国药（重庆）健康医疗管理有限公司，联系人：雷先生、张女士，电 话：65809572

十七、监督电话

监督电话:65808299，黄先生。

地 址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

十八、其他

未尽之处，最终解释权归国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部所有。