国药（重庆）健康医疗管理有限公司

医用设备一批竞价采购文件

采购项目名称：  医用设备一批

国药（重庆）健康医疗管理有限公司制

第一章 竞价采购文件

根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司业务需要，我公司将对以下设备进行竞价采购，欢迎有资格的供应商参加竞价采购。

一、医用设备采购单位名称和地址

医用设备采购单位名称：国药（重庆）健康医疗管理有限公司；

医用设备采购单位地址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

二、医用设备采购项目的性质、商品型号及数量

1. 医用设备采购项目的性质：竞价采购。

2. 医用设备采购项目的商品单位及数量

| 序号 | 竞价采购项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳点阵 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 水光仪器 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 半导体激光治疗仪 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 红蓝光 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 超声治疗仪 | 台 | 1 | 国产 |
|  | 移动式空气消毒机 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 裂隙灯显微镜 | 台 | 1 | 国产 |

三、获取竞价采购文件的办法、时间、地点

1. 获取竞价采购文件的办法

联系国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部获取。

2. 获取竞价采购文件的时间

2025年9月2日至2025年9月4日下午18时止。

3. 获取竞价采购文件的地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部，重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号。

四、竞价采购地点和时间要求

1. 竞价采购地点

国药（重庆）健康医疗管理有限公司会议室 ，重庆市九龙坡区西华路15号。

2. 竞价采购时间要求

由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

第二章  竞价采购文件

一、竞价采购人须知

1. 竞价采购人资质

（1）、参加竞价采购人必须具有独立承担民事责任的能力，良好的信誉及健全的财务会计制度，有设备经营权的制造厂或专业公司。

（2）、无论竞价采购结果如何，参加竞价采购方自行承担所有参加竞价采购的有关费用。

（3）、医疗设备竞价采购人必须要有国家药品监督管理局颁发的有效的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械产品注册证》、《产品合格证》、《营业执照》、有效的《企业法人营业执照》副本复印件，竞价采购人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖投标单位鲜章 。普通设备竞价采购人必须有效的《企业法人营业执照》副本复印件，竞价采购人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖竞价采购单位鲜章 。

（4）、委托代理人参加投标应提交法人代表授权委托书原件、（并有法人代表的签字或印章，且应明确授权范围）销售人员的身份证复印件。

（5）、法定代表人为两个及两个以上公司的法人代表时，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目竞价采购同时投标。

（6）、一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该设备的竞价采购，否则竞价采购无效。

（7）、制造商参与竞价采购的，不得再委托代理商参与竞价采购。

（8）、竞价采购人自行勘查现场以及设备安装情况，费用自理。

2、提供竞价采购文件的方式、地点和截止日期

（1）、提供竞价采购文件的方式：提供书面纸质密封竞价采购文件。

（2）、提供竞价采购文件的地点：国药（重庆）健康医疗管理有限公司集采部（九龙坡区西彭镇西华路15号）

（3）、提供竞价采购文件截止时间：  2025年 9月 8日，下午18时止。

二、技术参数

（一）、二氧化碳点阵技术参数

1.激光器：封离式直流激励二氧化碳激光器。

2.导光系统：7 关节锤式导光臂

3.输出功率：连续、单脉冲、重复脉冲下0.3-25W可调，调制脉冲下0.3-15W可调，单脉冲及重复脉冲模式下具有3点、5点、7点大光斑扫描功能

4.最小脉冲宽度：≤0.1ms。

5.扫描图形：配微型光学图形扫描器≤140g，可输出正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、 弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调、覆盖率微调)。

光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批。

6.调制脉冲输出模式：功率可调和能量可调两种模式

7.扫描方式：离散、顺序、隔点加重及重复次数可选。

8.图形尺寸：X 轴、Y 轴可调；最大扫描面积 ≥20*20mm2

9.手具焦距：F=100mm、F=50mm，密度0.15～3.3mm 可调；配有5种以上点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中具有直径为≤5mm全剥脱功能）。

10.配私密手具：具有 360 °反射锥治疗手具，光斑中心距 1.2~3.6mm 可调，输 出方向可以90 °为单位任意组合，可适配扩张器手具至少具备23mm、26mm、29mm 直径尺寸规格

11.控制系统：≥8 英寸彩色触摸屏 （中英文界面），软件具有升级接口、参数存储、故障信息显示、声音提示、静音、密码设置、 扫描电机位置微调、大光斑、磨削等多种功能。

12.安全保护功能：具有光闸保护及功率电流监测功能。

13.使用年限：≥10年（3个手具带私密手具，带医用激光吸烟器）

（二）、水光仪器技术参数

1.操作模式 4种（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏）

2.触摸屏 10.1英寸电容触摸屏

3.负压等级 0～9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；误差±20%范围内）

4.最高注射总次数 120次, 实时显示已注射次数

最小单次注射量 0.0067ml

5.注射准确性 ±3%范围内

6.注射速度 慢速、中速、快速；最快推进速度：3.5mm/s （±10%）

7.操作界面语言 两种（中文、英文）

预存配置 5个

8.可选注射器种类 可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器

9.电源额定输入功率 电源额定输入功率：≤75VA

操作手柄 手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落

10.环境温度 5℃～40℃

11.相对湿度 80%(无冷凝)

12.大气压力 800hPa ～ 1060hPa

13.供电电源 AC220V/50Hz

14.手柄 手柄一体化设计（气管不外露）

15.自动报警装置 当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警

16.针剂选择种类 9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml

（三）、半导体激光治疗仪技术参数

1.治疗手柄光源：半导体激光器非光纤传导方式（激光器在手柄内部直接导光）

2.激光终端输出最大单脉冲能量：≥45J

3.波长：808nm±10nm

4.激光输出模式：脉冲模式

5.应用模式：传统定点模式、快速滑动模式

6.系统检测功能：整机系统自检、实时监控数据、具有水流检测以及脉宽检测功能。系统在待机或工作状态下检测到系统参数错误 ,系统会提示报警并显示“请注意；激光电源初始化参数错误”可进入后台检测界面检测错误的显示为红色

7.激光输出能量复现性：≤±5%

8.激光输出能量不稳定度：≤±3%

9.脉冲重复频率：≥10Hz可调

10.10Hz频率下：能级需≥24Jcm²

11.脉冲宽度：最大脉冲宽度应≤102ms

12.光斑大小：≥12mm× 12mm ；

13.表皮冷却：热电冷却、温度应≤4℃

14.双脉冲技术：预热脉冲、加热脉冲

（四）、红蓝光技术参数

1.治疗面板数量：≥3块，弧形扇面并可伸展；

2.输出波长： 红光633nm±10nm；蓝光417nm±10nm；

3.功率密度： 红光10-200mW/ cm²；蓝光10-120mW/ cm²可调

4.时间设置：0～99min范围内任意设置；

5.有效辐照面积：≥500cm²；

6.光源数量：≥500颗，

7.光源组合方式：红蓝光（可选配光源红黄、蓝黄、纯红、纯蓝、纯黄、黄+红外），光源可单独也可混合发射。

8.显示方式：＞7寸彩色全触摸液晶显示屏；

9.照射方式：至少包含两种照射方式（如：连续照射、脉冲照射）

10.治疗模式：至少包含两种治疗模式（如：剂量模式和时间模式）；

11.光源辐照强度：至少10级可调；

12.具有语音提醒功能；

13.治疗方案：至少预存四种治疗方案；

14.升降装置：自由升降阻尼悬臂， 可任意位置、任意角度停留

（五）超声治疗仪技术参数

产品性能指标：

- 波束类型：会聚型

- 声工作频率：4MHz

- 焦平面距离：2.0mm、3.5mm、4.5mm

- 配置治疗头种类≥6个：M2.0，M3.0，M4.5；D2.0、D3.0，D4.5

- *每个头使用发数：M刀头≥20000发 ， D炮头≥250000发

- 点间距1.2mm-2.0mm可调，步进0.1mm

- 治疗长度5mm-25mm可调，步进5mm

- 额定输出声功率≥6.5W

- 输出声功率的时间稳定性：额定输出声功率的变化应不超过±20％

- 定时器：定时1~60分钟，在预定时间到达后停止治疗头超声输出并发出指示信号。

- 侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm²

- 治疗头超温：≤41℃

- 超声输出方式：脉冲式

- 正常工作噪声＜52db

产品软件功能：

- *定点手柄治疗模式≥3种

- *移动手柄治疗模式≥4种

- 设备显示工作状态、输出功率以及定时时间

- 软件界面调节定时时间、功率档位

- 手柄按钮控制开始或停止超声输出，或由脚踏开关控制开始或停止超声输出

- 可查看每一条治疗记录的时间、治疗头型号、开机后使用的次数以及剩余次数；可查看单次治疗疗程内使用的治疗头型号和次数

- 具有手柄自动识别功能，根据拿起的手柄种类自动切换治疗界面

- 系统可调节音量、屏幕亮度、语言选择

- 使用年限：10年

（六）移动式空气消毒机技术参数

1.正常工作环境：温度范围5℃~40℃   湿度：≦80%   大气压力范围：86kpa~106kpa

2.工作电源：220V 50Hz

3.适用体积（m³）≧50㎡

4.循环风量（m³/h）≧800

5.工作环境中臭氧残留量＜0.02mg/m³

6.等离子体密度分布 3.4*1017—4.6*1017m-3

7.动态消毒，可人机共存

8.手动、自动、定时三种可选工作模式

9.多档可调节风速

10.除烟雾、除异味、负氧离子清新净化空气，有效去除PM2.5

11.智能警报提示

12.带湿度、温度监测功能

13.带熔断器

（七）裂隙灯显微镜技术参数

1. 光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）

2. 改变倍率形式： 转鼓式五档变倍

3. 目镜：12.5X

4. 放大总倍数：6X、10X、16X、25X、40X

5. 屈光度补偿调节：-8D ~ +8D

6. 瞳距调节范围：52mm~85mm

7. 视场直径：6X:33mm；10X:22mm；16X:14mm；25X:8.5mm；40X:5.5mm

8. 光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm)

9. 照明方式：上光源照明

10. 裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调，裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调

11. 裂隙角度：水平旋转0°~180°，裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

12. 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片、黄色滤光片（可选配）

13. 照明灯泡：暖色LED

14. 调光方式：底座无极调光

15. 自动识别图像倍率

16. 数码采集器：内置式医用采集器（非单反相机），2080万像素，自动曝光，自动优化，自动白平衡

17. 具有眼前节高清拍照和录像功能

18. Placido盘：小盘23环

19. 干眼装置与主机一体式设计，所有干眼检查项目不需要更换部件完成，不需分拆

20. 泪河高度自动测量

21. 泪膜破裂时间自动定量分析（288个分析区域）

22. 脂质层静态自动对比分析，脂质层动态分析（144个影像区域）

23. 睑板腺自动对比分析

24. 腺体开口自动对比分析

25. 眼红自动对比分析

26. 角膜染色自动对比分析

27. 软件系统：嵌入式自适应软件a.病人管理b.图像采集c.自动识别眼位d.图像处理e.图像标记f.图像对比g.打印报告h.图像导入导出

三、竞价采购价格的要求及计算依据

竞价采购价格不高于市场价格。

四、评标的标准、方法。

标准：以国家相关法律法规为准，结合本竞价采购文件规定的评标标准。

方法：综合评分法。

五、交货或项目实施时间、地点。

1.交货时间：合同签定 15个工作日以内交货。

2. 交货地点

国药医疗重庆区域公司医院

六、竞价采购的日程安排

1. 竞价采购时间：由国药（重庆）健康医疗管理有限公司根据工作安排统一适时进行。

2. 竞价采购结果确定时间：根据国药（重庆）健康医疗管理有限公司流程和工作安排决定。

七、竞价采购人必须具备的条件

1.与竞价采购文件要求相适应的人力、物力和财力。

2. 竞价采购文件要求的资质证明和相应的证明。

3.法律、法规规定的其他条件。

八、资格审查

竞价采购人根据报名参加竞价采购的单位提供的各种资料进行资格审查，其审查内容主要包括：

1.有无独立订立合同的权利能力。

2.有无完全履行合同的能力，包括专业和技术资格的能力。

3.资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的工作人员的素质情况等。

九、竞价采购文件

竞价采购人应向竞价采购发起人提供竞价采购文件并承诺履行竞价采购文件中的各项规定和要求。竞价采购文件主要包括下列内容：

1. 竞价采购函。

2. 竞价采购人资格、资信证明文件。

3. 竞价采购项目方案及说明。

4.商品（竞价采购项目）报价表。

5. 竞价采购文件要求具备的其他内容。

6. 竞价采购文件应在规定的截止日期前密封送达指定地点，逾期送达的竞价采购文件将不予开启。

十、竞价采购确认

竞价采购确认应按照国药（重庆）健康医疗管理有限公司

医用设备集采经营管理文件规定的方式进行

十一、评审原则

1.公平的对待所有竞价采购人。

2. 竞价采购文件及其补充资料为依据。

3.按照“公正、科学、严谨”的原则，从性能、质量、价格、服务、资信、生产能力、供货能力、售后服务等方面，综合评价出竞价采购优选方案。

4. 竞价采购内容应严格保密。

十二、采购条件

1. 竞价采购文件必须对竞价采购文件的实质要求完全响应。

2. 竞价采购人具有良好的执行合同的能力。

3.该竞价采购人的报价对竞价采购招集人最有利。

4.能够提供最佳服务。

十三、无效竞价采购

属于下列情况之一者，视为无效竞价采购：

1. 竞价采购人资格不符合要求的投标。

2.未按相应文件规定提供相关资料的竞价采购。

3. 竞价采购文件不符合竞价采购标文件规定的竞价采购。

4.借用或冒用他人名义的竞价采购。

5.伪造竞价采购文件的竞价采购。

6.有足以影响集采小组工作及采购行为公正性的竞价采购。

7.其他不符合竞价采购要求的竞价采购。

十四、其他要求

1.集采小组和有关工作人员不得透露对竞价采购文件的评审及与其有关的其他情况。

2. 竞价采购费用

竞价采购人无论是否中标，需明确其在竞价采购活动中发生的各种费用，一律自行负担。

3.原则上中选竞价采购人应开具13%的增值税专用发票，特殊情况例外。

十五、联系方式

采购单位：国药（重庆）健康医疗管理有限公司，联系人：雷先生、张女士，电 话：65809572

十六、监督电话

监督电话:65808299，黄先生。

地 址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

十七、其他

未尽之处，最终解释权归国药（重庆）健康医疗管理有限公司所有。